## Sheet1
2026-04-06
FINAL INSPECTION SHEET 検査成績書 |  |  | HAMAMATSU PHOTONICS K.K.
SOLID STATE DIVISION
浜松ホトニクス株式会社 固体事業部
Name | Micro-Spectrometer | Approved by
責任者
Type No. | C12880MA | Inspected by
検査員
Date Inspected：
2026/01/29 24.0 ℃
*1）Wavelength resolution: Test conditions / Maximum value of FWHM at 340nm,400nm,450nm,500nm,550nm,600nm,,655nm,710nm,760nm,810nm,850nm wavelength
|  | 波長分解能 : 検査条件 / 波長340nm,400nm,450nm,500nm,550nm,600nm,,655nm,710nm,760nm,810nm,850nmのFWHMの最大値 | [5 empty] | K29-0780-E
| Calibration coefficients Wavelength[nm]=A0+B1*pix+B2*pix2+B3*pix3+B4*pix4+B5*pix5 | [5 empty] | Wavelength resolution *1）
| 波長変換係数 | [5 empty] | 波長分解能
Serial No. | A0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Standard for Shipment | Result
[7 empty] | 出荷基準 [nm] | 測定値 [nm]
- | 313.9826 | 2.7156 | -0.0015919 | -2.7422e-06 | -1.216e-08 | 3.68e-11 | ≦15 | 8.9013